## ТЕХ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение №1 к тендерной документации закупа МИ
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки
1 | Комплект мешков LR с функцией лейкоредукции для компонентов крови,для обработки 3 гемокомпонентов REVEOS | Назначения: Комплект LR (с функцией лейкоредукции) предназначен для заготовки и обработки единицы (дозы) цельной крови в автоматизированной системе для переработки крови на компоненты с целью получения гемокомпонентов. Функциональность: Автоматизированная сепарация, лейкоредукция/лейкофильтрация и запаивание мешков с гемокомпонентами (плазма, эритроциты и промежуточные тромбоциты) в автоматизированной системе для переработки цельной крови. Техническая характеристика:Стерильный комплект счетверенных мешков для гемокомпонентов с CPD и SAGM на автоматизированной системе для переработки цельной крови. Переработка цельной крови и получение эритроцитов, плазмы и тромбоцитов в автоматическом режиме. В ходе центрифугирования компоненты крови разделяются по разным мешкам с автоматическим запаиванием подводящих трубок.Составные части: Состав комплекта мешков для трех компонентов: • мешок для цельной крови (объем 600 мл, с 63 мл антикоагулянта CPD) с хрупким соединителем CLIKTIP (переламывающийся клапан), объем сбора цельной крови 450 мл ± 10% • мешок для эритроцитов (объем 600 мл, с 100 мл добавочным раствором SAG-M) ) с хрупким соединителем CLIKTIP (переламывающийся клапан) • мешок для плазмы (объем 600 мл в не замороженном состоянии, 310 мл – в замороженном)• мешок для промежуточных тромбоцитов IPU (объем 400 мл) • мешок для остаточных лейкоцитов (объем 60 мл) • игла для венопункции 16G, с защитным колпачком • адаптер для вакуумной пробирки (объем 60 мл, с индикатором до 40 мл) • фильтр лейкоцитарный. Количество комплектов в одной коробке – 18 штук. | штука | 2538 | 18000 | 45684000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
2 | Набор одноразовый для сокращения патогенных организмов в тромбоцитах плазмы Мирасол | Назначения: Обработка донорских тромбоцитов. Функциональность: Проведение процедур инактивации патогенов в дозе тромбоцитов в добавочном растворе на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, для получения вирусинактивированных тромбоцитов. Техническая характеристика: Стерильная система обработки тромбоцитов. Составные части: 1) одна прозрачная упаковка с двумя отсеками для раздельного хранения контейнера для облучения, с белой отрывной полоской для открывания, и упаковки рибофлавина с отрывной полоской. 2) непрозрачная упаковка фольга с пакетом раствора рибофлавина 35 мл. 3) контейнер для хранения/облучения с зажимом, прикрепленными трубками, хрупкими соединителями и пробоотборником с заглушкой отламывателем. Область применения: Обработка дозы тромбоцитов на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, с целью патогенинактивации. Комплектация: 1) Контейнер пластиковый для хранения/облучения. 2) Пакет с раствором рибофлавина 35 мл. 3) Пробоотборник.4) Зажим на линии контейнера для хранения/облучения 5) Набор систем упакован герметично и защищен от прямого воздействия света.6) Инструкция пользователя.Эксплуатационные характеристики:Стерильная стыковка с мешком/комплектом.Количество комплектов в одной коробке – 25 штук. | штука | 200 | 97000 | 19400000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
3 | Набор одноразовый для сокращения патогенных организмов в тромбоцитах плазмы Мирасол | Одноразовый набор для обработки тромбоцитов в добавочном растворе PAS (с 30-45% остаточной плазмой) полученные методом афереза или ЦК в системе Mirasol с дополнительным мешком для хранения продуктов. Комплектация сэта: один пакет для хранения/освещения с прикрепленными трубками, хрупких соединительных устройств, прокалываемого порта и пробирки для проб для лейкоредуцированных тромбоцитов объемом от 100 до 400 мл каждый; второй пакет для хранения тромбоцитов с прикрепленным прокалываемым портом и пробиркой для проб , один светонепроницаемый пакет из фольги, содержащего пакет с раствором рибофлавина (раствор рибофлавина в физиологическом растворе, 500 мкM). 25 штук сэтов в коробке. | штука | 100 | 100000 | 10000000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
4 | Стерильная система для сбора донорских тромбоцитов на аппарате закрытого типа Система автоматического сбора гемокомпонентов Trima | Назначения: Донорский тромбоцитаферез.Функциональность: Автоматический сбор тромбоцитов для приготовления аферезных тромбоцитов, плазмы и эритроцитов. Техническая характеристика:Составные части:Магистраль с поддержкой тромбоцитов в добавочном растворе ACD-A - это антикоагулянт, используемый с системой автоматического гемокомпонентов:1) Трубки:-Линия забора крови с иглой 17 G- Линия антикоагулянта с наконечником-спайком, камерой капания и барьерным фильтром- Линия возврата- Линия подачи антикоагулянта с зажимом ,2) Кассета и контейнеры:- линия забора к центрифуге- линии от центрифуги для эритроцитов, тромбоцитов, плазмы с зажимами- линия автоматизированной подачи добавочного раствора с стерильным барьерным фильтром, адаптером для соединения-люер с колпачком на конце линии, зажимом - линия к мешкам тромбоцитов и 2 мешка тромбоцитов с пробоотборниками - линия к мешку плазмы и мешок плазмы- линия к вентиляционному мешку и вентиляционный мешок- линия к мешку для эритроцитов и мешок для эритроцитов 3) Камера сбора:-канал-верхний воротник-верхняя и нижняя втулки-воротник центрифуги-камера сбора-камера LRS-входной порт 4) Зажимы на линии взятия, на линии контейнеров для хранения тромбоцитов, на линии мешочка для образца крови, пробоотборников для образцов тромбоцитов; 5) Наличие двух пробоотборников для образцов тромбоцитов;6) Наличие приспособлений для отвода первой порции крови на анализы (мешочек с адаптером вакуумной пробирки), наличие протектора донорской иглы;Область применения: Аппаратный сбор компонентов крови у доноров.Комплектация одного комплекта:1) Линия взятия крови с иглой 17 G:2) Кассета для комплектов магистралей с поддержкой тромбоцитов;3) Линии от центрифуги для эритроцитов, тромбоцитов и плазмы;4) Одноступенчатый канал системы;5) Камера типа LRS;6) Линия антикоагулянта с камерой капания, с стерильным барьерным фильтром и пластиковой иглой;7) линия автоматизированной подачи добавочного раствора с стерильным барьерным фильтром, адаптером для соединения-люер с колпачком на конце линии, зажимом 8) Линия контейнера плазмы и контейнер для плазмы;9) Линия вентиляционного контейнера и контейнер;10) Магистрали крови, антикоагулянта, плазмы, плазмы с высоким содержанием тромбоцитов;11) Два контейнера для хранения тромбоцитов;12) Пробоотборники для образцов тромбоцитов на контейнерах хранения тромбоцитов;13) Приспособление для отвода первой порции крови на анализы (мешочек с адаптером вакуумных пробирок), протектора донорской иглы;14) Зажимы на линии взятия, на линии контейнеров для хранения тромбоцитов, на линии мешочка для образца крови, мешочков для образцов тромбоцитов.15) Протектор донорской иглы, мешочек;16) Инструкция пользователя.17) Стерильный раствор АСДА 500 мл с SPIKE или CorrectConnectionЭксплуатационные характеристики:Автоматический сбор компонентов крови у доноров , Количество комплектов в одной коробке – 6 штук. | штука | 450 | 120000 | 54000000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
5 | Высококачественный добавочный раствор с обьемом 500 мл для тромбоцитов, используемый для хранения тромбоцитов, заменяющие значительное количество обычно необходимого обьема плазмы. | Назначения: Обработка и хранение донорских тромбоцитов. Техническая характеристика: T-PAS+ — это высококачественный добавочный раствор для тромбоцитов (PlateletAdditiveSolution, PAS), используемый для хранения тромбоцитов, заменяющий значительное количество обычно необходимого объема плазмы. Раствор представлен в виде одноразового контейнера с объемом T-PAS + в 500 мл в прозрачном полиолефиновом пакете, покрытом слоистой полипропиленовой пленкой. Раствор имеет рН 7,2. Каждая 1000 мл раствора содержит:• Дигидрат цитрата натрия PhEur - 3,18 г• Тригидрат натрия ацетата PhEur - 4,42 г• натрия дигидрофосфатадигидратPhEur - 1,05 г• Динатрий фосфор додекагидрическийPhEur - 7,69 г • Хлорид калия PhEur - 0,37 г • Магния хлорида гексагидратPhEur - 0,30 г • Натрий хлорид PhEur - 4,05 г • Вода для инъекций PhEur Количество комплектов в одной коробке – 18 штук. Эксплуатационные характеристики: Данный добавочный раствор для хранения тромбоцитов, предназначенный для частичной замены плазмы при приготовлении и хранении концентрата тромбоцитов, полученного из лейкотромбоцитарного слоя, или единиц тромбоцитов собранных методом афереза. | штука | 540 | 10000 | 5400000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
6 | Одноразовый набор для обработки донорской плазмы,полученный методом афереза или ЦК в системе MIRASOL | Назначения: Вируснаяинактивация патогенов в донорской плазме. Одноразовый набор для обработки донорской плазмы, полученные методом афереза или ЦК, полученной из цельной крови.Функциональность: Проведение процедур инактивации патогенов в донорской плазме на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, для получения вирусинактивированной дозы плазмы.Техническая характеристика: Стерильная система обработки донорской плазмы.Одноразовый набор для обработки донорской плазмы состоит из:• прозрачной внешней упаковки с белой отрывной полоской для открывания;• одного светонепроницаемого пакета из фольги, содержащего пакет с раствором рибофлавина (раствор рибофлавина в физиологическом растворе, 500 мкM).• набора для хранения/освещения с пакетом для освещения, пакетом для хранения,прикрепленными трубками, хрупкими соединителями и пробиркой для проб).Область применения: Обработка дозы донорской плазмы на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, с целью патогенинактивации. Комплектация: 1) Мешок для облучения;2) мешок для дальнейшего хранения облученной плазмы;3) Пакет с раствором рибофлавина 35 мл в фольге;4) Пробоотборник для контроля качества;5) Зажим на линии контейнера для хранения/облучения. Набор систем упакован герметично и защищен от прямого воздействия света.Эксплуатационные характеристики: Стерильная стыковка с мешком/комплектом.Инактивируемые патогены: Вирусы, бактерии и простейшие, остаточные лейкоцитыИнактивируемый объем плазмы: 170-360 мл.Количество комплектов в одной коробке – 25 штук. | штука | 1025 | 55000 | 56375000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
7 | Мультиплексный тест ПЦР , версия 2,0,для использования с системой реал-тайм Cobas s 201(1 тест =6 донации) | Мультиплексный тест ПЦР для выявления вирусов ВИЧ-1 (группы М и О), ВИЧ-2, HCV, HBV, в упаковке не менее 96 штук. | упаковка | 35 | 1478481 | 51746835 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
8 | Набор контролей MPX, версия 2,0 для системы реал тайм ПЦР Кобас 201 | Набор контролей TaqScreen для системы реал- тайм ПЦР Cobas S 201 . Набор контролей с нанесенными специфичными штрих-кодами на каждом котроле, которая содержит закодированную информацию для системы Cobas s 201. | упаковка | 51 | 407320 | 20773320 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
9 | Anti-HBc II реагенты, 100 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест Anti-HBc II является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к ядерному антигену гепатита В (анти-HBc) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест Anti-HBc II используется в качестве вспомогательного средства диагностирования инфекции гепатита В, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи вируса гепатита В (HBV) реципиентам крови и ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. В тесте Anti-HBc II для выявления анти-HBc используются микрочастицы, сенсибилизированные рекомбинантным ядерным антигеном вируса гепатита В (rHBcAg). Выявленные анти-HBc могут использоваться в качестве индикатора текущей или перенесенной инфекции HBV. Анти-HBc выявляются в сыворотке крови вскоре после обнаружения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) при острых инфекциях HBV. Антитела продолжают обнаруживаться после исчезновения HBsAg и до появления выявляемых антител к HBsAg (анти-HBs). При отсутствии информации о других маркерах HBV можно считать, что человек с определяемыми уровнями анти-HBc может быть активно инфицирован HBV, или что инфекция разрешилась, при этом у пациента выработался иммунитет. Анти-HBc могут быть единственным серологическим маркером инфекции HBV и потенциально инфекционной крови. Набор реагентов Anti-HBc II должен храниться в холодильнике при температуре 2 - 8°C и может использоваться сразу после извлечения из холодильника (2 - 8°C). Набор реагентов необходимо хранить в вертикальном положении.Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Микрочастицы, сенсибилизированные ядерным антигеном вируса гепатита В (E.coli, рекомбинантным) в TRIS буфере. Минимальная концентрация: 0,08% твердого вещества. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Конъюгатакридин-меченых мышиных антител к иммуноглобулинам человека в MES буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,04 мкг/мл. Консерванты: алкил парабен натрия и азид натрия. Дилюенттеста, содержащий мышиные протеиновые стабилизаторы в MOPSO буфере. Консерванты: ProClin 950 и азид натрия. Дилюент образца, содержащий восстановитель в MOPSO буфере. Были установлены рабочие характеристики теста для образцов трупной крови (образцы, забранные посмертно, после остановки сердца), собранных в период до 17,5 часов после наступления смерти. Рабочие характеристики теста были установлены при помощи 50 обогащенных и 50 не обогащенных образцов трупной крови. Специфичность. Тест Anti-HBc II разработан так, чтобы иметь клиническую специфичность для доноров крови 99,71%, для доноров сыворотки плазмы 99,75%, для доноров плазмы крови 99,61%. Чувствительность. Всего было протестировано 406 образцов, положительных на анти-HBc, от пациентов с острой, хронической или вылеченной инфекцией HBV, а также признаками и симптомами инфекции HBV. В результате чувствительность составила 100% (406/406) при 95% доверительном интервале: 99,10% – 100%. Аналитическая чувствительность. Тест Anti-HBc II разработан так, чтобы демонстрировать аналитическую чувствительность менее 1,0 PEI Ед/мл. Чувствительность теста Anti-HBc II была оценена с использованием панели из четырех образцов, стандартизованной в соответствии с референсной сывороткой крови Института Пауля Эрлиха (PEI). Чувствительность теста Anti-HBc II находится вдиапазоне от 0,4 до 0,5 PEI Ед/мл. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 100 тестов/уп | 115 | 70104 | 8061960 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
10 | Anti-HBs реагенты, 100 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест Anti-HBs является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для количественного определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Тест Anti-HBs определяет концентрацию антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (анти-HBs) в сыворотке и плазме крови человека. Тесты на анти-HBs часто применяются для мониторинга эффективности вакцинации против вируса гепатита B. Было доказано, что присутствие анти-HBs играет важную роль в защите против инфекции вируса гепатита B (HBV). Многочисленные исследования продемонстрировали эффективность вакцинации против вируса гепатита B в стимуляции иммунной системы; при подобной вакцинации продуцируются антитела к HBs, что препятствует инфекции HBV. Тесты на анти-HBs также используются при мониторинге выздоровления и восстановления пациентов, перенесших инфекцию вируса гепатита B. Присутствие анти-HBs после острой инфекции HBV и отсутствие поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) может указывать на разрешение заболевания. Выявление анти-HBs у бессимптомных пациентов может свидетельствовать о ранее перенесенной инфекции HBV. Набор реагентов Anti-HBs, калибраторы Anti-HBsCalibrators и контроли Anti-HBsControls необходимо хранить при температуре 2 - 8°C в вертикальном положении и использовать сразу после извлечения из места хранения с температурой 2 - 8°C. Поставка товара Заказчиком должна соответствовать условиям, с соблюдением требований производителя, соблюдением инструкций, обеспечением его сохранности. По требованию Заказчика Поставщик требует подтверждения проверки температуры на всех участках транспортировки продукции от склада Производителя до Заказчика. В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. Микрочастицы: 1 или 4 флакон(а) (4,56 мл во флаконе на 100 тестов/16,80 мл во флаконе на 500 тестов), микрочастицы, сенсибилизированные поверхностным антигеном вируса гепатита B (подтипы ad и ay) (E. coli, рекомбинантная ДНК, экспрессированная в мышиных клетках) в TRIS-буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,08% твердого вещества. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. Конъюгат: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл во флаконе на 100 тестов/26,3 мл во флаконе на 500 тестов), конъюгат: поверхностный антиген вируса гепатита В (подтипы ad и ay) (E. coli, рекомбинантная ДНК, экспрессированная в мышиных клетках), меченый акридином в MES-буфере с протеиновыми стабилизаторами (плазма крови быка и человека). Минимальная концентрация: 0,13 мкг/мл. Консерванты: азид натрия и противомикробные препараты. Дилюенттеста:Дилюент образца Anti-HBsSpecimenDiluent. 1 флакон (100 мл), дилюент образца Anti-HBsSpecimenDiluent, содержащий рекальцинированную плазму крови человека. Консервант: азид натрия и ProClin 950. Для расчета специфичности и чувствительности было установлено, что образцы со значениями концентрации ≥ 10,00 мМЕ/мл определяются как реактивные, образцы со значениями концентрации <10,00 мМЕ/мл – нереактивные. Воспроизводимость теста Anti-HBs определяли в ходе клинических исследований с использованием трех серий реагентов. Панель из пяти уникальных образцов тестировалась в четырёх повторах с использованием реагентов каждой серии один раз в день в течение пяти дней в трех лабораториях. Чувствительность. Было протестировано в общей сложности 389 образцов, полученных от 248 вакцинированных против HBV пациентов, от 41 человека, перенесшего инфекцию HBV, и от 100 человек, входящих в группу риска инфекции HBV. Из 389 образцов 340 (87,40%) были повторно реактивными и положительными по результатам дополнительного тестирования. Подтвержденная чувствительность – 100%.Специфичность. В трех лабораториях всего было протестировано 1716 образцов сыворотки и плазмы крови следующих категорий: добровольные доноры цельной крови, парные образцы сыворотки и плазмы крови, произвольно выбранные госпитализированные пациенты, люди с заболеваниями, не связанными с инфекцией HBV, а также образцы пациентов с потенциально интерферирующими веществами. В общей сложности 259 (15,09%) из 1716 образцов были повторно реактивными, 254 (98,07%) из 259 образцов были положительными по результатам дополнительного тестирования. Подтвержденная специфичность – 98,05%.Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 100 тестов/уп | 34 | 117855 | 4007070 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
11 | Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, реагент 100 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, реагент 100 тестов Анализ HBsAgQualitative является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Микрочастицы: 1 или 4 флакона (по 6,6 мл флакон для 100 тестов/27,0 мл флакон для 500 тестов) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к HBs (мышиные, моноклональные, IgM, IgG) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,0675% твердых веществ. Консервант: ProClin 300. Конъюгат: 1 или 4 флакона (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) коньюгата: анти-HBs (козьи, IgG) акридин-меченый коньюгат в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими или из плазмы крови человека, не реактивной на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2 и анти-HCV). Минимальная концентрация: 0,25 мкг/мл. Консервант: ProClin 300. Разбавитель образца: 1 флакон (100 мл) ручного разбавителя HBsAgManualDiluent, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, не реактивную на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2, анти-HCV и анти-HBs. Консервант: противомикробный препарат и ProClin 300. Воспроизводимость: Тест разработан таким образом, чтобы погрешность составила ≤ 10% общего КВ для образцов в диапазоне от 1,00 до 2,50 S/CO. Тест HBsAgQualitative разработан таким образом, чтобы иметь выявленную специфичность > 99,5% для популяции доноров крови и показать рабочие характеристики в пределах 95%-ного доверительного интервала в коммерческом тесте на HBsAg для обследованных людей. Чувствительность теста составляет 99,80% (505/506) с 95%-ным доверительным интервалом от 98,90 - 99,99%. Такие же результаты были получены при использовании метода сравнения. Аналитическая чувствительность: Тест HBsAgQualitative разработан в соответствии с CTS, чтобы иметь анатилитическую чувствительность ≤ 0,130 МЕ/мл. | 100 тестов/уп | 118 | 70105 | 8272390 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
12 | Антитела к вирусу Гепатита С, реагент 100, 500 и 2000 тестов для для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест Anti-HCV является хемилюминисцентнымиммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Перед проведением теста на системе iSystem необходимо установить файл теста nti-HCV с диска iSystemAssay CD-ROM. Набор реагентов включает: Микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинантный) в MES буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твердого вещества. Консерванты: противомикробные препараты. Конъюгат: конъюгат, содержащий меченые акридином мышиные антитела к IgG/IgM человека в MES буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консерванты: противомикробные препараты. Разбавитель теста Anti-HCV AssayDiluent, содержащий TRIS буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консерванты: противомикробные препараты. Общая специфичность составила 100% (4996/4996) при 95% доверительном интервале от 99,45% до 99,71%. Общая чувствительность составила 100% с 95% доверительным интервалом от 99,18% до 100%. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации,. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев.. | 100 тестов/уп | 116 | 218250 | 25317000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
13 | ВИЧ Комбо, реагент 100, 500 и 2000 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест HIV Ag/AbCombo является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест HIV Ag/AbCombo предназначен для использования в качестве вспомогательного средства диагностики инфекции HIV-1/HIV-2, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи инфекции HIV 1/HIV-2 реципиентам крови, ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Тест HIV Ag/AbCombo не позволяет уточнить, реактивность на какой из перечисленных маркеров выявлена: на антиген HIV p24, антитела к HIV-1 или антитела к HIV-2. Перед проведением анализа в систему i System необходимо загрузить файл теста HIV Ag/AbCombo с компакт-диска CD-ROM. Микрочастицы: 1 или 4 флакон(а) (6,6 мл на 100 тестов/27,0 мл на 500 тестов) микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в физиологическом растворе с TRIS буфером. Минимальная концентрация: 0,07% сухих веществ. Консервант: азид натрия. Конъюгат: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) конъюгата: акридин-меченые антигены HIV-1 (рекомбинантные), акридин-меченые синтетические пептиды HIV-1/HIV-2 и акридин-меченое антитело к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и поверхностно-активным стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: 1 или 4 флакон(а) (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) разбавителя анализа: разбавитель анализа HIV Ag/AbCombo, содержащий TRIS буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: Тест HIV Ag/AbCombo демонстрирует погрешность ≤14% для образцов, значения которых в 3 раза превысили пороговое значение при тестировании трех серий калибратора, трех серий контроля и панели из четырех реактивных образцов. Аналитическая чувствительность теста HIV Ag/AbCombo к антигену HIV-1 p24 Ag составила <50 пг/мл. Данный результат получен с помощью тестирования панели HIV-Ag 2003 AFSSAPS с использованием трех серий реагентов HIV Ag/AbCombo. Согласно полученным данным, средняя чувствительность к антигену HIV-1 p24 Ag составила 18,06 пг/мл. Тест на ВИЧ должен выявить в образце крови антиген p24 ВИЧ-1 и антитела к ВИЧ-1, в том числе группы O и M и ВИЧ-2. Специфичность теста на HIV Ag/AbCombo должна быть не менее 99,85% для образцов крови доноров. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации, а также входит гипохлорит не менее 5%. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 100 тестов/уп | 119 | 87300 | 10388700 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
14 | Сифилис реагенты, 100 и 500 тестов для закрытого типа анализатора иммунохимического модульного ARCHITECT i1000sr | Тест Syphilis TP является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (CMIA) для качественного определения антител к Treponemapallidum (TP) в сыворотке и плазме крови человека, а также образцах, забранных посмертно (после остановки сердца). Тест Syphilis TP используется в качестве вспомогательного средства диагностирования сифилиса, а также в качестве скринингового теста с целью предупреждения передачи Treponemapallidum реципиентам крови и ее компонентов, а также клеток, тканей и органов. Микрочастицы, сенсибилизированные антигенами TP (E.coli, рекомбинантными), в MES буфере. Минимальная концентрация: 0,08% твердого вещества. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Конъюгат, содержащий меченные акридином мышиные антитела к IgG/IgM человека в MES буфере с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Минимальная концентрация: (анти-IgG) 26,6 нг/мл / (анти-IgM) 1,34 нг/мл. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Разбавитель теста Syphilis TP AssayDiluent, содержащий MES буфер. Консерванты: азид натрия и другие противомикробные препараты. Перед проведением теста необходимо установить файл теста Syphilis TP с диска iSystemAssay CD-ROM. При анализе подтвержденных истинно положительных образцов тест Syphilis TP продемонстрировал чувствительность ≥99,0%. Воспроизводимость результатов теста Syphilis TP для положительного контроля составляет ≤ 15%. Воспроизводимость была определена в соответствии с протоколом EP5-A2 Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI). Тест Syphilis TP разработан так, чтобы иметь общую специфичность ≥ 99,5% в тестировании популяции доноров крови (ДК) и ≥ 99,0% в популяции госпитализированных/амбулаторных пациентов. Все жидкие принадлежности, калибраторы и контроли должны быть в готовом к использованию виде, исключая человеческий фактор при приготовлении (без каких-либо косвенных действий, мер или корректировок медицинского персонала), которые не подлежат лиофилизации. Стабильность на борту реактивов после помещения в анализатор должна быть не менее 30 дней. Остаточный срок годности на поставляемый товар на дату поставки для реагентов, контрольных материалов и калибраторов должен составлять не менее 8 месяцев, для растворов не менее 12 месяцев. | 100 тестов/уп | 115 | 139680 | 16063200 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
15 | Тест полоски для определения аланинаминотрансферазы (АЛТ), (цельная, капиллярная кровь, плазма или сыворотка) представляют собой пластиковые полоски, на которые нанесены многослойные, сухие области реагентов и предназначены для считывания на биохимическом анализаторе Mission C-100 ACON. | Тест-полоски (цельная, капиллярная кровь, плазма или сыворотка) представляют собой пластиковые полоски, на которые нанесены многослойные, сухие области реагентов и предназначены для считывания на биохимическом анализаторе Mission C-100 ACON. Тест предназначен для количественного определения АЛТ в цельной крови, плазме или сыворотке крови. Многослойные сухие области реагентов на каждой полосе функционируют для отделения клеточных компонентов в образце крови . Полностью совместимы с биохимическим анализатором Mission C-100 ACON.Характеристики: Методология, Тест-полоски для сухой химии, Диапазон Линейности не менее 0-500U/L, Диапазон Измерений не менее 0-2000U/L Образец Цельная кровь, плазма или сыворотка,Объем Образца не менее 30 μL,Единицы Измерения U/L, μkat/L,Размер Полоски не менее 6.0 mm × 80mm,Условия Хранения полоски не менее/не более 2 - 30 ºC, хранить в упаковке в закрытом контейнере. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.,Условия Эксплуатации не менее 15 - 30 ºC Реагент Композиция,α-кетоглутарата не менее 1 % w/w,L-аланин не менее 5% w/w,Оксидазапирувата не менее 125U/ml,TPP не менее 0.4% w/w FAD не менее 0.01 % w/w,Индикатор не менее 0.8% w/w,POD не менее 500U/ml,Буферный раствор не менее 92.8% w/w | упаковка | 360 | 31000 | 11160000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
16 | Кассеты для определения Rh-фактора и группы крови.Набор реагентов для гематологического анализатора ORTHO VISION | ABO Rh-D/кассета для определения резус фактора и групп крови прямой и обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак),400шт/уп. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив | упаковка | 20 | 508193 | 10163860 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
17 | Кассеты для определения Келл фенотипа, контроль, 400шт к иммуногематологическому анализатору Autovue | Кассеты Rh /K (анти-C (анти-RH2) / анти-E (анти-RH3) / анти-c (анти-RH4) / анти-e (анти-RH5) / анти-K (анти-K1) / Контроль) для определения антигенов системы Rh и Келл фенотипа, 400шт, кассеты состоят из 6-ти колонок, заполненных потенцирующим веществом и/или реагентами, а также стеклянными микросферами, служащими в качестве фильтра. | упаковка | 9 | 958100 | 8622900 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
18 | Набор Mixed для скрининга антител к HLA-антигенам классов I и II , 100 тестов для мультиплексного анализатора LABScan | Область назначени: набор для качественного определения антител к антигенам HLA I и II классов, а так же MICA, в сыворотке человека.Функциональность: Позволяет проводить анализ от одного до 100 образцов на проточном флуориметре для мультиплексного анализатора LABScan. Количество определении -100. Техническая характеристика: Совместимость набора с мультиплексным анализатором LABScan и программой HLA-Fusion.Область применения: Определение HLA- антител для трансплонтации органов. Комплектация: 1. Флуоресцентные метки для определения микса антител I и II класса LABScreenMixedBead Mix-500 мкл/пробирка.; 2. Промывочный буфер (LABScreenWash Buffer-10X)-2 флакона по 26 мл. 3. Инструкция на русском и казахском языках.Условия хранения: Транспортировка проводится по сухому льду.Температура хранения -650С | набор | 10 | 1403763 | 14037630 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
19 | Набор PRA для определения антител для мультиплексного анализатора LABScan | Область назначения: набор для качественного определения антител к HLA I и II классов, и определения коэффициента серопозитивности сыворотки крови Функциональность: Позволяет проводить анализ от одного до 25 образцов на проточномфлуориметре для мультиплексного анализа LABScan. Количество определений – 25. Техническая характеристика: Совместимость набора с мультиплексным анализатором LABScan и программой HLA-Fusion. Область применения: Определение HLA-антител для трансплантации органов. Комплектация: 1. смесь микросфер, с иммобиллизованными антигенами HLA I класса - 1 пробирка 125 мкл, 2. смесь микросфер, с иммобиллизованными антигенами HLA II класса - 1 пробирка 125 мкл, 3. промывочный буфер (концентрат 10Х) - не менее 2 флаконов по 13 мл 4. Инструкция на русском и казахском языках. Формат упаковки - не менее 25 тестов; Условия хранения: Транспортировка проводится в сухом льду. Температура хранения – 650С. | набор | 11 | 1413684 | 15550524 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
20 | Набор LIFESEREEN DELUXE.Скрининг на наличие антител IgG k HLA класса І и ІІ 96 тестов для мультиплексного анализатора LABScan | Назначения: Набор для качественного определения антител к антигенам HLA I, II классов, а также MICA, в сыворотке человека. Функциональность: Позволяет проводить анализ от одного до 96 образцов на проточном флуориметре для мультиплексного анализа FLEXMAP 3D® System. Количество определений – 96. Техническая характеристика: Совместимость набора с мультиплексным анализатором FLEXMAP 3D® System и программой для интерпретации результатов MATCH IT. Набор состоит из пяти (5) компонентов: Бусины, конъюгат концентрата, промывочный буфер, положительная контрольная сыворотка, сыворотка отрицательного контроля. Набор в количестве, достаточном для проведения 96 тестов и, достаточном для шести 6 запусков. Область применения: определение HLA-антител. Комплектация: 1. Бусины HLA 480 мкл. 2. Конъюгат концентрата 550 мкл. 3. Промывочный буфер 150 мл. 4. Положительная контрольная сыворотка 80 мкл. 5. Сыворотка отрицательного контроля 80 мкл. 6. Инструкция на русском и казахском языках. Условия хранения: Хранить при температуре от 2 до 8°C. | наб | 11 | 1040000 | 11440000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
406464389
Условия поставки по каждому лоту: DDP
Место поставки : г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253