## ТЕХ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Приложение №1 к тендерной документации закупа МИ
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Срок поставки
1 | Набор одноразовый для сокращения патогенных организмов в тромбоцитах плазмы Мирасол | Назначения: Обработка донорских тромбоцитов. Функциональность: Проведение процедур инактивации патогенов в дозе тромбоцитов в добавочном растворе на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, для получения вирусинактивированных тромбоцитов. Техническая характеристика: Стерильная система обработки тромбоцитов. Составные части:1) одна прозрачная упаковка с двумя отсеками для раздельного хранения контейнера для облучения, с белой отрывной полоской для открывания, и упаковки рибофлавина с отрывной полоской. 2) непрозрачная упаковка фольга с пакетом раствора рибофлавина 35 мл. 3) контейнер для хранения/облучения с зажимом, прикрепленными трубками, хрупкими соединителями и пробоотборником с заглушкой отламывателем. Область применения: Обработка дозы тромбоцитов на аппарате Система снижения патогенов/вирусныйинактиватор в компонентах крови Mirasol, с целью патогенинактивации. Комплектация: 1) Контейнер пластиковый для хранения/облучения. 2) Пакет с раствором рибофлавина 35 мл. 3) Пробоотборник.4) Зажим на линии контейнера для хранения/облучения 5) Набор систем упакован герметично и защищен от прямого воздействия света.6) Инструкция пользователя.Эксплуатационные характеристики:Стерильная стыковка с мешком/комплектом.Количество комплектов в одной коробке – 25 штук. | штука | 150 | 97000 | 14550000 | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с момента получения заявки заказчика
|  | Итого: |  |  |  | 14550000
Условия поставки по каждому лоту: DDP
Место поставки : г. Актобе, ул. Братьев Жубановых 253

## Лист1
Полуавтоматический биохимический анализатор, предназначен для использования вкупе с определенными реактивами, чтобы количественно выполнить биохимические тесты на множестве клинических образцов, таких как сыворотка, моча, спинномозговая жидкость и плазма. Инструмент только для профессионалов, используется в больницах, клиниках и лабораториях. Это компактный, простой в эксплуатации и не требующий больших эксплуатационных расходов. Длина волны: 340нм, 405нм, 450нм, 492нм, 505нм, 546нм, 578нм, 630нм• Оптическая система с фильтром для исключения помех• Высокая точность тестирования и надежности системы• Возможность измерения в режиме реального времени, отображения кривой поглощения• Встроенный термопринтер• Встроенный контроль качества позволяет сохранять результат и имеет память на 3000результатов анализа, 200 программ испытания.• Встроенный модем позволяет передать данные в компьютер через порт RS-232 Источник света - 20 Ватт/ 12 Вольт. Используемые длины волн - 340, 405, 450, 492, 505, 546, 578, 630 нмАБС –0.3 ~3.0 АБС[Погрешность длины волны] +/- 2 нм, [Диапазон пропускной способности] 6 – 12 нм
Полуавтоматический биохимический анализатор, предназначен для использования вкупе с определенными реактивами, чтобы количественно выполнить биохимические тесты на множестве клинических образцов, таких как сыворотка, моча, спинномозговая жидкость и плазма. Инструмент только для профессионалов, используется в больницах, клиниках и лабораториях. Это компактный, простой в эксплуатации и не требующий больших эксплуатационных расходов.
Длина волны: 340нм, 405нм, 450нм, 492нм, 505нм, 546нм, 578нм, 630нм• Оптическая система с фильтром для исключения помех• Высокая точность тестирования и надежности системы• Возможность измерения в режиме реального времени, отображения кривой поглощения• Встроенный термопринтер• Встроенный контроль качества позволяет сохранять результат и имеет память на 3000результатов анализа, 200 программ испытания.• Встроенный модем позволяет передать данные в компьютер через порт RS-232 Источник света - 20 Ватт/ 12 Вольт
Используемые длины волн - 340, 405, 450, 492, 505, 546, 578, 630 нмАБС –0.3 ~3.0 АБС[Погрешность длины волны] +/- 2 нм, [Диапазон пропускной способности] 6 – 12 нм
[Разрешение] 0,1 м АБС,[Линейность] 2 АБС≤ 2%, 1АБС ≤ 0,5%, [Стабильность] 20 минут для разогрева, далее ≤ 2mАБС/ч, [Автообнуление при полном заполнении водой] колориметрической кюветы.[Интерфейс] RS -232 серийный порт, [Память] данные контроля качества
Не менее 160 тестовых программ, не менее 3000 результатов теста, [Виды проводимых исследований] по конечной точке, кинетические, кинетические, двухточечные, абсорбционные, мультиточечные, [Время измерения] 0-999 программируемых секунд,[Температурный режим] 250 0С, 300 0С, 370 0С элементы Пельтье или комнатная температура, погрешность - +\- 0,10 0 С
[Дозирование исследуемого материала] перистальтическая помпа с пошаговым контролем объем исследуемого материала: 100 μл~ 9999 μл, 1 μл/шаг задаваемый объем исследуемого образца
[Анализатор работает от сети] 220 вольт +/- 10%/ 50+/-1, [Температурный режим], температура воздуха 15-30 0С, оптимальная температура 15 – 25 0С, относительная влажность ≤90 %, [Размеры] не более 462мм х 430мм х 210 мм, [Вес] не более 10,65 кг