## Лист1
Приложение №1 к тендерной документации по закупу ИМН
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Система для забора дозы цельной крови из 4-х контейнеров 600/600/500/600, с антикоагулянтом и добавочным раствором CPD/ SAGM 63/100 мл, лейкофильтром для лейкофильтрации эритроцитной взвеси, с дополнительным мешком для взятия образца, адаптером вакутейнера, протектором иглы. Конфигурация Top&Bottom | Область назначения: Заготовка донорской крови. Требования к функциональности: Для забора крови у донора и приготовления плазмы, лейкофильтрованной эритроцитной взвеси, лейкоцитно-тромбоцитного слоя. Требования к техническим характеристикам: Замкнутая стерильная система для забора донорской крови. Составные части: 1) Основной контейнер с номинальным объемом – 600 мл для сбора цельной крови с наличием верхнего и нижнего выходных портов. Содержит раствор консерванта CPD 63 мл. Имеет заглушку-отламыватель на выходе в трансферный контейнер для плазмы. 2) Пустой контейнер для трансфера эритроцитов, соединенный с основным контейнером через его нижний порт. Имеет одну заглушку-отламыватель на входе в контейнер и одну заглушку-отламыватель на выходе из контейнера. 3) Контейнер хранения лейкофильтрованной эритроцитной взвеси с добавочным раствором SAGM 100 мл, соединенный с пустым контейнером. Имеет трубку для образцов клинического тестирования и два штуцера для переливания. 4) Трубка с интегрированным лейкофильтром, соединяющая пустой контейнер и контейнер для хранения лейкофильтрованной эритроцитной взвеси. 5) Пустой трансферный контейнер для плазмы, соединенный с основным контейнером через его верхний порт. Имеет два штуцера для переливания. 6) Исходящая из основного контейнера донорская трубка с иглой 16G и отламывающейся заглушкой. 7) Наличие на донорской трубке протектора иглы и дополнительных приспособлений для отвода первой порции крови на анализы (мешок с адаптером вакуумных пробирок). 8) Наличие зажима на донорской линии и на линии отвода первой порции крови. Область применения: Заготовка крови и ее дальнейшее фракционирование на плазму и лейкофильтрованную эритроцитную взвесь. Требования к комплектации: 1) Контейнер цельной крови с номинальным объемом – 600 мл с раствором CPD 63 мл. 2) Контейнер хранения лейкофильтрованной эритроцитной взвеси 500 мл с добавочным | штука | 3003 | 7150 | 21471450 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика в течении 10 календарных дней адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
2 | Система одинарные 450 мл с фильтром для плазмы | Область назначения: Лейкофильтрация донорской плазмы Требования к функциональности: Набор для лейкофильтрации плазмы с контейнером для хранения Требования к техническим характеристикам: Стерильная система для лейкофильтрации плазмы, одинарная с контейнером 450 мл. Составные части: 1) Пустой контейнер для хранения лейкофильтрованной плазмы с двумя штуцерами для переливания. 2) Имеет соединительную трубку с интегрированным лейкофильтром, с пластиковой иглой и зажимом. Область применения: Лейкофильтрация донорской плазмы, и ее хранение Требования к комплектации: 1) Пустой контейнер хранения. 2) Соединительная трубка с интегрированным лейкофильтром. 3) Пластиковая игла. 4) Зажим. 5) Инструкция пользователя. Требования к эксплуатационным характеристикам: Стерильная стыковка с мешком/комплектом | штука | 3003 | 7050 | 21171150 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика в течении 10 календарных дней адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
| итого |  |  |  |  | 42642600
| Директор | Неталина Г.Ж.
Исп. Аманова Д.Е.