## Лист1
Приложение №1 к тендерной документации по закупу изделий медицинского назначения
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма, тенге | Место поставки | Срок поставки
1 | Система для удаления лейкоцитов из дозы плазмы. | Система для удаления лейкоцитов из дозы плазмы. Системы с фильтром предназначены для удаления лейкоцитов из дозы плазмы с одним контейнером для лейкофильтрованой плазмы. Емкость контейнера должен быть объемом не менее 450мл и с одной пластиковой иглой. Должен иметь количество выходных портов в контейнере не менее 2 шт. Материал контейнера должен быть из ПВХ, пластификатор DEHP. Внутренний диаметр магистрали должен составлять не менее 3мм, а внешний диаметр магистрали не более 4,1мм. Иметь в наличие решетчатого фильтра изготовленного по инновационной мембранной технологии, позволяющий отфильтровать любые клетки из плазмы типа Plazmaflex. Состав фильтра должен состоят из 2 слоя полиэстера, 5 слоев полипропилена, 1 слой поливинилиденфторида. Время фильтрации не должно превышать 30 минут. Метод стерилизации – паровая. Этикетка должна быть не снимаемая, надежно закрепленная специальным клеем. Упаковка должна быть индивидуальная, стерильная из прозрачного пластика для каждого контейнера. Количество остаточных лейкоцитов ед/литр должен быть не более 1*10^4. | шт | 4574 | 7100 | 32475400 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
2 | Комплект систем полимерных для получения лейкофильтрованной эритроцитной взвеси, концентрата тромбоцитов из плазмы обогащенной тромбоцитами и лейкофильтрованной плазмы состоящий из: 1. Системы полимерные с магистралями, счетверенные, с антикоагулянтом CPD (63мл), ресуспендирующим раствором SAGM (100мл), с фильтром для удаления лейкоцитов из эритроцитной взвеси. 2. Системы с фильтрами для плазмы. | Комплект систем полимерных для получения лейкофильтрованной эритроцитной взвеси, концентрата тромбоцитов из плазмы обогащенной тромбоцитами и лейкофильтрованной плазмы состоящий из: 1. Системы полимерные с магистралями, счетверенные, с антикоагулянтом CPD (63мл), ресуспендирующим раствором SAGM (100мл), с фильтром для удаления лейкоцитов из эритроцитной взвеси. Назначение: Настоящее устройство является закрытой системой для забора дозы цельной крови и удаления лейкоцитов из эритроцитной взвеси до хранения, состоящая из четырех контейнеров 450/450/450/450мл (номинально 600/600/500/600 мл), с антикоагулянтом CPD (63 мл) ресуспендирующим раствором SAGM (100мл), фильтром для лейкофильтрации эритроцитной взвеси, дополнительным контейнером для сбора первой дозы крови и взятия образцов, протектором иглы , адаптером для вакуумных пробирок . Получаемые компоненты: лейкофильтрованная эритроцитная взвесь; плазма; концентрат тромбоцитов из плазмы, обогащенной тромбоцитами. Содержание: - Фильтр для удаления лейкоцитов из эритроцитной взвеси, в мягкой оболочке, выдерживающий центрифугирование; - Первичный (основной) контейнер для забора цельной крови с антикоагулянтом CРD (63 мл), (номинальный объем 600 мл, допустимый объем – 450 мл ± 10%) с надежно закрепленной этикеткой; - Контейнер с ресуспендирующим раствором SAGM (100мл) для хранения эритроцитов (номинальный объем 600 мл, практический объем 450 мл) с надежно закрепленной этикеткой; - Контейнер для концентрата тромбоцитов (номинальный объем 500мл, практический объем 450 мл) с надежно закрепленной этикеткой;. - Контейнер для плазмы (номинальный объем 600 мл, практический объем 500 мл) с надежно закрепленной этикеткой; - Контейнер, для сбора первой дозы крови на лабораторные исследования (объем 44 мл); - Игла 16g, защищенная, со специальным поворачивающим колпачком, ультратонкие стенки, тройная заточка, силиконизированное покрытие, наличие силиконовой вставки в колпачке иглы, прозрачный колпачок для легкого определения положения среза; - Наличие индивидуальной сегментной маркировки донорской магистрали, длина донорской магистрали 110 см; - Индивидуальная стерильная упаковка из прозрачного пластика для каждого контейнера; Параметры: Постфильтрационное число лейкоцитов в дозе эритроцитной взвеси менее 1х106 Удаление лейкоцитов из фильтруемых сред 99,99%, Удаление нитей фибрина и микроагрегатов до 100%, Механизм фильтрации механический, адгезивный, Срок хранения отфильтрованной эритроцитной взвеси - 42 дня. 2. Системы с фильтрами для плазмы. Назначение: Настоящее устройство является закрытой системой для удаления лейкоцитов из дозы плазмы. Получаемые компоненты: лейкофильтрованная плазма. Содержание: - Фильтр, для удаления лейкоцитов интегрированный в систему. Состав фильтра: 2 слоя полиэстера, 5 слоев полипропилена, 1 слой поливинилиденфторида; - Контейнер: стерильный, апирогенный, однократного применения, стерилизованный паром, объем – 450 мл. Наличие двух выходных портов. Материал контейнера : ПВХ, пластификатор DEHP; - Наличие пластиковой иглы; - Наличие индивидуальной магистрали; - Индивидуальная стерильная упаковка из прозрачного пластика для каждого контейнера; Параметры: Постфильтрационное число лейкоцитов в дозе плазмы менее 1х106 Хранить и транспортировать при комнатной температуре, не допускать избыточного нагрева и замораживания. Товар должен быть зарегистрирован в РК, инструкцию по применению на казахском и русском языке. Маркировка потребительской тары должна быть четкой, содержать все необходимые сведения. | комплект | 644 | 9500 | 6118000 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика, адрес,г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
3 | Контейнер для обработки и сохранения компонентов Intersol . Расходная система инактивации компонентов крови: контейнер для обработки и сохранения компонентов , для соединения стер коннектором 280 мл, в уп 18 шт , | Контейнер для обработки и сохранения компонентов Intersol . Расходная система инактивации компонентов крови: контейнер для обработки и сохранения компонентов , для соединения стер коннектором 280 мл, в уп 18 шт , | штука | 151 | 9900 | 1494900 | г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253 | Поставка по заявке заказчика, адрес,г Актобе, ул Братьев ЖУбановых 253
| ИТОГО |  |  |  |  | 40088300
|  | Директор |  | Неталина Г.Ж.
Исп. Аманова Д.Е.